- 3、全自动总磷总氮测定仪

1、用于水中总磷、总氮指标的全自动化检测，遵循标准《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）、《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ636-2012）,《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》(GB/T 7467-1987)规定方法标准设计；

2、全流程自动化完成批量样品试剂加入、消解、冷却、定容、混匀、检测、清洗、数据采集与处理、数据报告生成等操作；

3、仪器可按单个标准母液，自动配置标准梯度，建立标准曲线；

▲4、智能自动稀释，对浓度超过测定上限的样品，仪器可按测试结果自动稀释后重新测试；稀释倍数不小于20倍。

5、消解系统，样品独立密封、消解，消解温度为120-124℃，工作压力为1.1-1.4kg/cm²，消解时间30min；

6、样品瓶盖自动拧开后自动添加试剂，试剂添加完成后自动拧紧瓶盖。

■7、比色测定系统，采用高精度CCD检测器，一次可以进行多波长同时测定；

▲8、仪器配有自动清洗功能，可自动清洗消解比色瓶；

■9、可自动配置梯度标液，自动绘制标准曲线；自动在样品中进行加标，也可自动插入质控样；

■10、仪器内置数据处理控制系统，无需外接电脑，就可实现绘制标准曲线、数据保存、数据调用、生成测试报告等功能；可实时上传检测数据，可对接LIMS系统。

■11、用户可设置样品优先级，测试过程中如遇需紧急出结果的样品，可添加紧急样品，无需等待已在消解样品完成消解测试，直接优先测试，快速出结果，不影响正在消解测试的样品；

12、可实时上传检测数据，科学完善试验管理，可对接LIMS系统，对接无人黑灯实验室。

13、仪器指标：

13.1测定范围：TP：（0-1.2）mg/L（不稀释，取样量25 mL时），TN: 0-7mg/L（不稀释，取样量10ML时）；

13.2检出限：TP：≤0.01 mg/L, TN: ≤0.05 mg/L；

13.4重复性：TP:1.0mg/LRSD<1.0%,0.5mg/LRSD<3.5%

TN: 4.0mg/LRSD<1.0%,2.0mg/LRSD<3.5%

13.5消解位不少于10个

13.6 自动进样器样品位：不少于78位

14、仪器配置

14.1总磷总氮智能分析仪 1套（内置：高温高压消解系统、比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统、数据输入输出处理控制系统）

14.2 自动进样器 1套

14.3打印机 1套

技术服务及售后服务：

- 1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。