- 5、全自动红外测油仪

#### 1.主机配置和备件耗材

#### （采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

|  | 名称 | 说明 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 全自动红外分光测油仪 | 含主机，前处理单元，检测单元、操控系统等必需部件 | 1 |
| 备件/耗材 | 数据处理系统 | 预装有正版windows操作系统及office软件、原装工作站和数据处理软件等 | 1 |
|  | 自动采样器 | 石油类 | 1 |
|  | 便携样品箱 | 与采样瓶适配，可同时盛放≥15个采样瓶 | 1 |
|  | 采样瓶 | 与自动采样器适配，含配套盖子 | 24 |
|  | 1000mL废液瓶 |  | 2 |
|  | 废液桶 | 10L | 1 |
|  | 其他相关配件 | \ | 1 |
|  | 专用工具包 | \ | 1 |

#### 2.工作条件

2.1工作环境温度：10～40℃。

2.2工作环境相对湿度：20%～80%。

2.3电源：AC 200V～240v。

#### 3.仪器用途

3.1 适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中石油类和动植物油类的测定。

3.2满足《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》（HJ 637-2018）、《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》（HJ 1051-2019）、《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》（HJ 1077-2019）等有关红外法测定油类的国家标准方法的分析要求。需具备升级能力及配套软件更新功能，以适应未来新国标发布后的使用要求。

#### 4.技术参数

4.1仪器需包含但不限于前处理单元、检测单元、数据分析单元，可相互联机工作，亦可分别独立使用，独立使用时可适用于油烟和油雾的测定。

4.2联机工作时从水样的体积读取，萃取、分离、吸附到进样、分析、清洗、排废等全流程实现自动化。

4.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

4.4体积输入：仪器自动读取传输至软件界面。

■4.5采样方式：兼容市售500mL和1000mL广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、自动读取水样体积，样品无需转移。

4.6校正方法：标准物质校正、标准曲线校正、单点快速校正。

▲4.7样品位：≥10位，支持批量连续做样，兼容500mL和1000mL广口瓶。

■4.8测量时间：单个样品测量耗时≤10分钟。

4.9紧急样品可中途加样，标记优先样品，对于标记优先样品优先测量。

4.10测量前蠕动泵自动闭合，避免因人工操作失误导致样品没有转移，测量失效，测量结束蠕动泵自动打开，避免泵管长期夹住导致泵管失去弹性无法工作，使用寿命减少。

▲4.11对于乳化水样，仪器可以自动添加破乳剂。

4.12自带废气处理装置和废液回收装置，废液中的试剂与水完全自动分离，废水自动排放，有毒有机试剂自动收集。

4.13测量范围：0～50000mg/L，超量可自动稀释。

■4.14检出限：＜0.06mg/L（500mL水样，萃取液体积50mL）。

4.15精密度：RSD<2%（1.0mg/L左右浓度标液，连续测定6次）。

4.16准确度：使用至少1个有证标准物质进行检验，测定结果在证书质控要求范围内。

4.17注射泵精密度：RSD<0.05%（重复10次、20次，注射25mL水，重量法称重）；RSD<0.5%（重复10次，注射2.5mL水，重量法称重）。

4.18整机通讯支持TCP/IP协议，支持实验室LIMS系统数据上传对接；支持数据自动存储、数据溯源查阅、支持PDF/Word/Excel等格式报表输出与报表打印，支持报告个性化定制。

#### 5.数据处理系统

#### ★数据输出和输入系统1套（品牌计算机，I5十二代及以上， 内存16G及以上， DVD刻录， 固态硬盘1T以上， ≥22液晶专用显示器，中文正版Win10 64位专业系统；A4黑白激光打印机1套。）

- 6.技术服务及售后服务：

- 1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★4、质保期：整机质保期不少于三年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。