- 14、全自动高锰酸盐指数分析仪

#### 1.主机配置和备件耗材

#### （采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

|  | 名称 | 说明 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 全自动高锰酸盐指数分析仪 | 包括加液系统、消解系统、滴定系统、温控系统、检测系统和数据处理系统（含工作站软件）等 | 1 |
| 备件/耗材 | 样品杯及磁力搅拌子 | 每台仪器配60套 | 60 |

#### 2.工作条件

2.1工作环境温度：10～40℃。

2.2工作环境相对湿度：20%～80%。

2.3电源：AC 200V～240V,50Hz。

#### 3.仪器用途

3.1符合《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》（HJ 1445—2026）、《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》（HJ 1446—2026）、《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》（GB/T 5750.7-2023）中高锰酸盐指数的测定要求。

3.2支持酸性法与碱性法自主切换，默认采用酸性法，当样品氯离子含量高于300mg/L时可切换至碱性法，适配不同水质场景检测需求。

3.3适用范围覆盖地表水、生活饮用水、水源水等各类水样中高锰酸盐指数的测定，可扩展总硬度、盐碘等指标检测功能。

#### 4.技术参数

4.1样品处理与进样系统

▲4.1.1样品位配置：样品位数量不少于54个，样品盘采用可独立取放的模块化设计，单次连续检测能力不低于54个水样。

4.1.2进样方式：采用自动定量进样装置，进样体积精准控制为100mL，误差≤±1.0mL，具备自动混匀、管路清洗功能，无需人工干预。

■4.1.3稀释功能：具备高浓度样品自动稀释功能，可手动设定稀释比例或自动适配稀释倍数，稀释误差控制在合理范围（2倍以内误差≤2.0%，2～5倍误差≤3.0%）。

4.2消解系统

■4.2.1消解方式：采用沸水浴加热，消解通道数量≥6个，支持多样品同时消解。

4.2.2温控与计时：水浴温度可在 0-100℃范围内设定，精度≤1℃，消解时间可调。

4.2.3补水功能：具备缺水自动补水功能，补充水与消解区温度一致，避免温度波动影响检测结果。

4.3滴定系统

▲4.3.1滴定方式：采用高精度注射泵滴定，配备三轴电驱动机械臂，替代气动泵抓取方式，避免样品杯掉落和管路漏气。

4.3.2滴定精度：高锰酸钾与草酸钠泵精度≤1.0%（10.0mL量程），滴定最小体积可达 0.02mL，确保滴定准确性。

4.3.3终点识别：采用高分辨率视觉传感器技术，通过溶液颜色变化自动识别滴定终点，不受水体浊度、色度干扰（150NTU 浊度、1.0mg/L 色度条件下误差≤5.0%），要求样品滴定完成后，仪器可自动保存滴定前和滴定后水样的照片或视频，方便溯源。

■4.3.4滴定效率：具有不少于2个样品滴定通道，单个样品分析时间≤5min；

4.4安全与辅助功能

4.4.1安全防护：具备漏电防护、加热过温防护、电源 EMI 防护、漏液防护等多项安全技术，保障操作人员安全。

4.4.2试剂管理：设有不少于 4 组试剂瓶存放区，具备试剂液位实时监控与低液位预警功能，避免实验中断。

4.4.3自检与诊断：开机自动检测水浴液位、运动系统、加样系统等运行状态，具备故障诊断与提示功能，配备散热系统确保仪器长期稳定运行。

4.4.4软件可监测环境温湿度并异常提醒。

■4.5精密度：RSD≤3.0%（4.0mg/L左右葡萄糖标准溶液，n≥5次）。

4.6测量准确度：高中低三种不同浓度质控样允许误差范围内。

4.7整机通讯支持TCP/IP协议，支持实验室LIMS系统数据上传对接；支持数据自动存储、数据溯源查阅、支持PDF/Word/Excel等格式报表输出与报表打印，支持报告个性化定制。

#### 5.数据处理系统

#### ★数据输出和输入系统1套（品牌计算机，I5十二代及以上， 内存16G及以上， DVD刻录， 固态硬盘1T以上， ≥22液晶专用显示器，中文正版Win10 64位专业系统；A4黑白激光打印机1套。）

- 6.技术服务及售后服务：

- 1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。