- 12、实验室台式离心机

1、高清液晶触控屏。

■2、采用三轴陀螺仪实时监测平衡状态，参数设定直接数字输入，精确到个位。

3、具有曲线显示功能，运行参数以曲线形式直观的显示在屏幕上，用以监测各参数的变化过程和稳定性。

4、超大储存空间，可存储多达1000个程序组，130000条日志记录，支持数据导出。

5、具有多级权限分配功能，可根据需求自由设置权限范围，账号期限等，最多管理1000个用户。

6、可设置10 组多段离心程序组，每组可设置10段离心参数，满足多元化试验要求。

7、具有门盖，超速，超温，过流，过压等多重保护功能。

8、具备转子离心半径修正功能。

9、所有转子、转子盖均可高温高压灭菌。

▲10、最高转速;5000 r/min

11、最大离心力:4751×g

12、最大容量：4×500ml（4000rpm）

13、转速精度：±10r/min

14、定时范围：1min~99h99 min59s/点动/连续

15、配置 4×500ml水平转子、50ml玻璃管适配器(最高转速4000rpm最大离心力3219xg)，配置50ml离心管50支。

- 16.技术服务及售后服务：

- 16.1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★16.2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 16.3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★16.4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

16.5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。