19、全自动流动注射分析仪（阴离子模块1个）

- 用途：主要用于地下水、地表水、饮用水、生活污水、工业废水、土壤等样品中阴离子表面活性剂等项目的全自动痕量分析。

▲2仪器检测项目为全自动独立一体机，通道由自动进样装置、蠕动泵、化学分析流路、检测器、内置在线稀释模块构成一个整体。

3.主要系统技术参数

3.1、自动进样器

■3.1.1、主机一体式自动进样器：主机一体式70位以上进样器，且具有2个独立清洗的载流槽。

3.1.2、具有进样针自动清洗功能。

3.2、蠕动泵

3.2.1蠕动泵：蠕动泵进样方向和化学反应流路方向一致，蠕动泵为无需调节整体压块式设计，该压块可分为2个不同压力的区域，可应对一个测试方法使用不同材质规格泵管时的压力偏差。

■3.2.2、蠕动泵的泵盖具备自动开合功能，清洗程序完成后，蠕动泵会自动执行泵盖松开指令，使泵管从受压状态中释放出来，从而延长泵管的使用寿命。

3.2.3、进口三卡头泵管，通过调换泵管的不同卡头位置来延长泵管的使用寿命，降低运行成本。

3.4、检测器

▲3.4.1双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。

3.4.2波长范围： 400-1100nm。

3.4.3流通式比色皿：光程10mm。

3.5数据处理工作站(含计算机及打印机)

■操作：可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理，能够进行多窗口同时操作。控制功能：可对自动进样器，蠕动泵、在线比例稀释、在线前处理等功能模块进行控制，方便设置参数、观察图谱和处理数据；

4.测试项目技术要求：

4.1阴离子表面活性剂技术指标

4.1.1方法原理：亚甲基蓝光度法

4.1.2线性范围：0.02-2mg/L

4.1.3检出限：≤0.010 mg/L

4.1.4样品分析频率：20样/小时

4.1.5精密度：≤1%

4.1.6准确度：误差在±3%以内

5、检测项目采用方法

阴离子表面活性剂：亚甲基蓝光度法；

- 主要配置:

6.1全自动阴离子表面活性剂分析一体机1台

6.2工作站软件1套

6.3路由器1台

6.4配件套包（泵管、接头、进样针等）1套

6.5说明书：软件、仪器及方法说明1套

6.6电脑、打印机1套

6.7大于50位极坐标自动进样器1套

6.8检测器（与检测项目一个整体，不占用单独空间）1套

6.9主机（与检测项目一个整体，不占用单独空间）1套

6.10超声波清洗器1套

6.11溶剂过滤器（与阴离子项目配合使用）1套

6.12真空循环水泵1套

6.13滤膜20张

6.14试剂包2套

★7、售后服务：供方向用户提供1年的免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。在现场对用户使用人进行不少于2人的操作培训，内容包括，仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，提供终身技术支持。