- 17、离子色谱仪

1离子色谱仪用途与功能

仪器可用于样品中常规阴离子：F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-、碘化物等指标的分析。

2 仪器配置：（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

一体化离子色谱系统：包括高压泵1套，内置柱温箱1套，保护柱1套，阴离子色谱柱1套，阴离子自再生微膜抑制器1套，电导检测器1套，自动进样器1套，软件操作系统1套，报警传感器1套，电脑打印机1套。

3 性能及技术参数要求

3.1泵

3.1.1 泵头及管路均为化学惰性非金属材质，适合pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；

3.1.2最大耐压≥40MPa；

3.1.3压力显示精度：≤0.1MPa；

3.1.4流量设定值允许误差：≤0.1% ；

3.1.5流量稳定性：≤0.1% ；

3.1.6压力波动：≤0.5%；

■3.1.7具有自动后冲洗系统，可以对柱塞杆和密封圈进行自动清洗；

3.1.8流量范围：0.001-9.999mL/min（无需更换泵头）；流量增幅：≤0.001 mL/min；

■3.1.9具有漏液传感器，可进行漏液报警。

3.2电导检测器

3.2.1 自动量程电导检测器，μg/L~g/L浓度范围信号直接拓展，无需调整量程；

3.2.2全程信号输出范围：0-46000μS/cm，无需调整量程；

3.2.3基线噪声：0.002μS/cm

3.2.4基线漂移：≤0.008μS.cm-1/30min）

▲3.2.5最小检测浓度：Cl-≤0.0005μg/mL  Li+≤0.0005μg/mL）

3.2.6定性重复性：≤0.1%，定量重复性：≤0.1%；

3.2.7电导池体积：≤0.6μL；

3.2.8检测器耐受最大压力：≥8Mpa；

3.2.9信号采集频率：信号采集频率可调，并且最大采集频率不低于100Hz。

3.3抑制器

3.3.1使用电解技术在线产生抑制所需的H+或OH-，不需通入酸、碱进行再生；

■3.3.2并联式再生液流路设计，再生液经抑制器内部管路同时向阴阳电极同时提供再生液；

3.3.3高抑制容量：抑制容量200μeq/min(阴离子)，100μeq/min(阳离子）；

3.3.4耐压能力强，在高达6MPa情况下无泄漏，2MPa下正常运行；

3.3.5死体积≤50μL，更灵敏的响应信号；

■3.3.7抑制器含有智能芯片，可以记录色谱柱使用时间及进样次数等信息。

3.4色谱柱

▲3.4.1阴、阳离子色谱柱能够耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，可以使用强酸强碱淋洗液；

3.4.2柱容量不小于200μeq/根。

■3.4.3  Cl-：NO2-的分离能力可达到10000:1，适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析。

3.4.4 氢氧根体系色谱柱：一次进样，可在45分钟内完成17种以上离子的分离；

■3.4.5色谱柱含有智能芯片，可以记录色谱柱使用时间及进样次数等信息，有助于用户提供耗材使用效率。

3.5工作站

3.5.1基于数据库设计，产生的所有数据都存储在数据库中，数据自动备份机制，可使数据永久存储；

3.5.2色谱工作站软件，中文操作界面，匹配Windows系统，可兼容国产麒麟操作系统

3.5.3可采用柱状图、折线图、气泡图等多种形式显示数据点的趋势与离散度；

3.5.4工作站可对适时分析条件参数和分析结果进行监控，在线监测和采集泵压力变化、温度变化、淋洗液浓度变化、抑制器电流等各部件数据；

3.5.5可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出PDF、EXCEL等格式数据，方便数据读取和传输；

3.6内置柱温箱

3.6.1循环立体风热加温模式，加热均匀。

■3.6.2温度控制范围：内置柱温箱且可实现加热、制冷双向控温，环境温度±5-75℃；

3.6.3柱温箱温度设定值允许误差：≤±0.1℃；

3.6.4温度稳定性：≤0.1℃/h。

3.7进样器

3.7.1三轴式自动进样器，无需人工值守，可连续完成进样，进样批次一致性高；

▲3.7.2样品位数：120位进样位，可实现2mL和5mL样品位同时进样分析，无需切换样品盘。

3.7.3最大进样量：500μL；

3.7.4进样方式：可实现全定量环和部分定量环和微量进样；

3.7.5进样精密度：满环进样：RSD≤0.3%

■3.7.6 具有自动稀释功能，可以实现样品的自动稀释和标准曲线的自动配置

4.1安装校准与运行：仪器制造厂授权技术人员免费安装调试，技术指标合格后，出具验收报告；

4.2培训：投标人提供技术服务，免费为购方2名人员进行3天的现场培训（包括仪器基本原理、操作使用及日常保养维护等）

★4.3质保：要求仪器制造厂提供整机二年的免费保修服务；

4.4维修：供货方在接到用户要求对仪器维修通知，应在2小时给予答复，48小时内到达买方用户现场进行维修服务。