22、原子荧光分光光度计

一、适用领域:

对样品中的As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十二种元素的痕量分析及升级后对As、Hg、Se等元素的形态、价态测定

二、工作条件:

1、电源: 220V±10%, 50Hz

2、环境温度: 0-45C

3、相对湿度: ≤90%

三、仪器技术参数要求:

1、检出限(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te＜ 0.01µg/L ;Hg、Cd＜0.001µg/L Ge＜0.05µg/L Zn＜1.0µg/L Au＜3.0µg/L

■2、精密度（RSD）＜ 0.6％

3、线性范围: 大于三个数量级

▲4、样品测量速度：＜50秒/样（顺序注射泵进样）

四、仪器性能要求:

1、检测通道：双通道，可单元素测定，也可双元素同时测定；

2、配有多通道合并光谱化学分析装置和模块，用于超低含量的微量样品的测定

3、光源系统：智能高强度空芯阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，支持元素灯使用寿命计时；高强度空芯阴极灯采用新式恒流驱动-脉冲调制供电方式，双道自动激发启辉，

■4、具有通道间干扰及空芯阴极灯漂移脉动实时自动扣除功能

5、光学系统：短焦距透镜聚光，新型无色散全密闭避光调光系统

▲6、具有双光束双检测器光源漂移校准功能，光源能量实时校准并动态调节；■7、汞灯光源自动控制模式，精确量化并自动调节汞灯能量。

8、原子化系统：采用新型高效屏蔽式低温点火石英原子化器，根据所测不同元素设定最佳炉高。

▲9、进样系统：采用全自动顺序注射和全自动断续流动双模式进样系统，采用进口注射泵，进样精度达到µl级精确进样，重复性精度优于0.05%；顺序注射和断续流动两种进样模式可相互切换并兼容。

■10、采用隔膜阀控制流路（试剂不接触阀体，可靠性高，寿命长，减少仪器的维护及修理成本）。

11、自动进样器：

11.1采用极坐标式不低于180位（单盘）自动进样器，可实现全自动运行和半自动运行测量方式，可自动在线稀释、清洗、单标自动配置标准曲线（R＞0.999）；支持样品快速检测，自动在线补充载流，实现无人值守检测

■11.2具有进样针自动清洗功能

11.3自动进样器具有进样臂升降调节装置。

- 采用高效涌流式化学气相发生气液分离装置及去除水蒸气的装置，反应更平稳更完全，分离效果好，提高测量稳定性；

13、采用封闭式二级气液分离器，无需液封

14、配有的泵阀专用分离富集装置 ，具有既可在线消除硼氢化钾产生的气泡，又可降低试剂间扩散效应的双重功能，提高仪器稳定性

■15、具备气泡间隔技术，有效降低样品在毛细管中的扩散效应；

16、气路系统: 开机自检、气路自动控制、自动保护、自动报警，并配有节气装置，节约氩气消耗量，减少仪器运行成本

17、主机电路板采用高集成度数字电路设计，强、弱电分离，消除相互之间的干扰，保证在潮湿地区仪器平稳运行；

■18、具有外置滤光氩氢火焰实时观察窗，可实时监控火焰状态

19、软件系统：采用Windows中文窗口操作系统，中文软件工作站，可实现自动系统诊断、自动样品测量，多种报告格式；备存专家帮助系统，推荐最佳仪器条件和优选方法，及样品预处理、标液配制、干扰消除等指南；无需脱机/联机工作切换；样品空白和管理样校正个数无限制。 测量结果可随时转换成EXCEL格式，实现资源网络共享

20、配有特有技术的氢化物发生原子荧光测量尾气中的有害元素捕集阱装置

五、仪器配置及耗材;

1、原子荧光光度计主机1台

2、双光束光源漂移校准系统1套

3、全自动顺序注射泵进样系统 1套

4、全自动断续流动进样系统1套

5、不低于180位（单盘）自动进样器1台

6、高效涌流式化学气相发生气液分离装置1套

7、配有用于形态分析接口1套

8、仪器操作及数据处理软件1套

9、数据输出和输入系统1套（品牌电脑，I5及以上， 内存16G以上， DVD刻录， 硬盘1T以上， 22液晶显示器，中文正版Win10 64位专业系统；激光打印机1套。）

10、高强度空芯阴极灯3支（汞、砷、硒各1支）

11、进样管不少于180个

12、配套通风设备改造1套

六、技术服务及售后服务：

- 1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。