- 18、超纯水机

- 1.主机配置及配件

#### （采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

|  | 名称 | 说明 | 数量 （台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 超纯水机 | 标准配置 | 1 |
| 配件 | 纯化柱 | 含PP纯化柱、活性碳纤维PC纯化柱，进口反渗透柱、超纯化柱等。 | 1 |
|  | 取水手臂 | \ | 1 |
|  | 终端微滤器 | 孔径≤0.22μm | 1 |
|  | 紫外线杀菌装置 | 185/254nm | 1 |
|  | 无菌水箱 | ≥4加仑，带空气过滤器 | 1 |
|  | 维修（护）工具包 | \ | 1 |

- 2.技术指标

  - 2.1.以城市自来水为水源，可同时生产、超纯水、RO纯水。

  - ▲2.2.制水量≥25L/h，产水水质：纯水电阻率>0.2 MΩ.cm（25℃），可溶性有机物截留>99%，微粒及细菌去除率>99%；超纯水电阻率达到18.2MΩ.cm（25℃），电导率达到0.055μs/cm（25℃），TOC≤2ppb，微粒<1/mL(>0.2μm)，细菌<0.01CFU/mL。

  - 2.3.超纯水机可连接到LIMS实验室信息管理系统，具有可导出运行数据的USB接口。

  - ■2.4.取水手臂配有显示屏，可在线监测取水电阻率、水温、流速、取水量等信息，具有常规、定量、即时3种取水模式，出口端装终端微滤器。

  - ■2.5.无菌水箱，总体积≥60升，带空气过滤器。

  - 2.6.超纯水配185/254双波长紫外灯。

  - 2.7.彩色触摸屏操作，可任意设置定时、定量取水，具有不少于3年历史数据查询功能，水箱储量、取水量、滤芯和水质状况（温度、电阻率、TOC等）等数据实时显示，具有更换纯化柱、水质异常和漏水报警以及系统自动清洗等维护信息提示功能。

- 3.技术服务及售后服务：

- 3.1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★3.2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 3.3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★3.4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 3.5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。