- 24、台式溶解氧测定仪（电化学探头法）

主机配置及附件

#### （采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

| 序号 | 名称及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧测定仪 | 1台 |
| 2 | 溶解氧电极 | 1支 |
| 3 | 多功能电极架 | 1套 |
| 4 | 电源适配器DC 9V(内正外负) | 1个 |
| 5 | 通用USB连接线 | 1根 |
| 6 | 防尘罩(按键款) | 1只 |
| 7 | 简易操作指南 | 1份 |
| 8 | 使用说明书 | 1本 |
| 9 | 软件卡 | 1张 |
| 10 | 产品合格证 | 1份 |

主要特点

- 2.1采用彩色高清液晶屏幕，显示清晰

- 2.2温度单位可选：℃ 和 °F。

- 2.3支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

- 2.4支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

- 2.5支持IP54防护等级

- 2.6标配极谱法溶解氧电极、电极支架、防尘罩

- 2.7智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

- ■2.8支持自动温度补偿、自动大气压补偿（kPa、mmHg、atm多种单位可选）

- ■2.9自动零氧标定和满度标定

- 2.10支持手动盐度补偿

- 2.11支持数据存储（各500套）、查阅、删除、传输和打印

- 2.22符合GLP，实现数据追溯

- 2.23具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选

- 2.24具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

技术参数

| 测量参数 |  | 溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值 |
| --- | --- | --- |
| 溶解氧 | 范围 | 电子单元：(0.00～99.99)mg/L 配套范围：(0.00～50.00)mg/L |
|  | 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.10mg/L |
|  | 仪器示值误差 | ±0.30mg/L（≤ 20.00mg/L） ±10.0%（＞ 20.00mg/L） |
|  | 响应时间 | ≤45s(20.0 ℃时90%响应) |
|  | 盐度补偿误差 | ±2% |
| 饱和度 | 范围 | (0.0～600.0)% |
|  | 最小分辨率 | 0.1% |
|  | 电子单元示值误差 | ±2.0% |
|  | 仪器示值误差 | ±10.0% |
| 温度 | 范围 | (-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
|  | 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ |
|  | 电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ |
|  | 仪器的示值误差 | ±0.3℃（0.0℃-60.0℃）；±1.0 ℃（其他范围） |