- 33、氟化物离子计

- 1.主机配置及配件

#### （采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

|  | 名称 | 说明 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 氟化物离子计 | 含便携式户外箱 | 1 |
| 配件 | 电源线 | / | 1 |
|  | 搅拌器 | / | 1台 |
|  | 氟离子电极 | / | 1支 |
|  | 参比电极 | / | 1支 |
|  | 温度电极 | / | 1支 |
|  | 多功能电极架 | / | 1套 |
|  | 电源适配器DC 9V(内正外负) | / | 1个 |
|  | 通用USB连接线 | / | 1根 |
|  | 防尘罩(按键款) | / | 1只 |

- 2.设备功能及要求

- 用于地表水、地下水及工业废水（如化工、电镀、电子半导体、冶金等行业）的氟污染评估和排放监控，可以测量电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值。

- 3.技术参数

  - 3.1.采用彩色高清液晶屏幕，显示清晰

  - 3.2.三种分辨率可选：pX支持0.001pX、0.01pX和0.1pX，mV支持0.01mV、0.1 mV和1mV

  - 3.3.温度单位可选：℃ 和 °F。

  - 3.4.支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能

  - 3.5.支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求

  - 3.6.支持IP54防护等级

  - 3.7.标配搅拌器、氟离子电极、参比电极、温度电极，电极支架、防尘罩。

  - ■3.8.智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数

  - 3.9.支持自动/手动温度补偿

  - 3.10.支持1-5点pH电极标定

  - ■3.11.自动识别GB、DIN、NIST、USA等4组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组

  - 3.12.内置Na+、K+、NH4+、Cl-、F-等多种离子模式，允许用户自建

  - 3.13.μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX多种离子浓度单位快速切换

  - 3.14.测量模式：直读浓度法测量、标准添加法测量、样品添加法测量、GRAN法测量

  - 3.15.支持数据存储（≥500套）、查阅、删除、传输和打印

  - 3.16.符合GLP，实现数据追溯

  - 3.17.具有RS-232接口，支持连接标准RS-232串口打印机，直接打印测量结果，打印格式可选

  - 3.18.具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输

- ▲4.分析项目指标

  - 4.1.测量参数电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值

  - 4.2.mV：

- 范围：(-2000.00～2000.00)mV

- 最小分辨率： 0.01 mV

- 电子单元示值误差： ±0.03%或±0.1 mV

  - 4.3.pH：

- 范围：(-2.000～20.000)pH

- 最小分辨率： 0.001 pH

- 电子单元示值误差： ±0.002pH

  - 4.4.pX：

- 范围：(-2.000～20.000)pX

- 最小分辨率： 0.001 pX

- 电子单元示值误差： ±0.002 pX

  - 4.5.离子浓度：

- 范围： (0～19990)，Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L

- 最小分辨率： 4位有效数字

- 电子单元示值误差： ±0.3%

  - 4.6.温度：

- 范围： (-10.0～135.0)℃/(14-275)℉

- 最小分辨率： 0.1 ℃/0.1℉

- 电子单元示值误差： ±0.1 ℃/±0.18℉