- 30、COD消解仪（12位单孔加热）

1、操控模式：

主机应设计采用不小于7寸液晶触摸屏操控模式便于实际操作，实时监测各消解单元设定参数，为防止酸碱液体腐蚀，触摸屏上方应设计有防溅盖设计（需提供实物图片验证）；

2、消解元件：

2.1为了更好地保证水样消解彻底，各消解单元应设计采用导热性强、保温效果好的石墨材质消解；

▲2.2  消解孔数量至少12位；

3、加热元件：

3.1  各加热单元应设计采用一体化缠绕加热模式设计确保各加热孔受热均匀；

▲3.2  采用单孔加热技术，使样品受热均匀，不得采用整体加热模式；

4、加热控制程序：

■4.1 加热程序应采用PID控温技术，温控范围：室温—200℃，控温精度：≤±1℃，孔间温度平行性：≤±2℃；

4.2 消解过程中，可实时监测1-12位各消解单元的加热温度（0-200℃)、倒计时回流时间(0-200min)；

4.3 消解过程可一键启动，自动完成消解过程（各消解孔自动达到设定消解温度，自动回流倒计时，自动停止），无需人工值守。

5、消解瓶设计：

消解瓶容积应≥300ml，消解结束可直接在瓶内滴定，无需移液；

6、产品规格技术要求：

时间控制：0-200min

温度控制：室温-200℃

升温时间：5-8min升温至设定温度

4、系统配置：

主机一台，7寸液晶触摸屏（内嵌）一块、消解瓶12只，空气回流管12根，消解瓶支架一套，回流管支架一套、仪器操作说明书一份，产品保修单一份、合格证一份、装箱清单一份、保险管2只。

#### 5.技术服务及售后服务

- 5.1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★5.2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，并对操作人员进行培训后，用户方方可签字验收。

- 5.3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★5.4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 5.5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。